|  | Описание конструкции | Принцип работы |  | Уравнение преобразования | Достоинства / Недостатки |  | Применение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЕ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Магнитоэлектрические измерительные приборы | Постоянный магнит, магнитопровод с полюсными наконечниками и неподвижный сердечник составляют магнитную систему механизма. В зазоре между полюсными наконечниками и сердечником находится подвижная прямоугольная катушка, намотанная медным или алюминиевым проводом на алюминиевом каркасе, катушка может поворачиваться в зазоре на полуосях. Спиральные пружины, передвижные грузики. | Принцип действия магнитоэлектрических механизмов основан на взаимодействии магнитных полей постоянного магнита и катушки (рамки), по которой протекает ток. |  |  | Достоинства: высокий класс точности -0,05 и ниже, равномерная шкала, высокая и стабильная чувствительность, мало собственное потребление мощности, большой диапазон измерений, на показания МЭП не влияют внешние магнитные и электрические поля. Недостатки: без преобразователей МЭП используют только в цепях постоянного тока, имеют малую нагрузочную способность, сложны и дороги, на их показания влияют колебания температуры. | Амперметры, логометры, омметры, гальванометры постоянного тока |  |  |
| Электромагнитные измерительные приборы | Сердечник из пермаллоя, катушка с обмоткой из медного провода, ось сердечника, стрелка, спиральная пружина, подвижная часть успокоителя, опоры или растяжки. | Принцип работы приборов этой системы основан на взаимодействии магнитного поля, создаваемого катушкой со стальным сердечником, помещенным в поле этой катушки. Электромагнитный измерительный механизм выполняют с плоской или круглой катушкой. |  |  | Достоинства: простота конструкции и высокая надежность, хорошая перегрузочная способность, возможность работы в цепях постоянного и переменного токов, классы точности 1,0; 1,5; 2,5; частотный диапазон 45 Гц... 10 кГц; диапазон измерения по току 0,005...300 А (при прямом включении) и до 20 000 А с измерительным трансформатором тока (ИТТ); диапазон измерения по напряжению 1,5...60 В (при прямом включении) и до 6000 В с измерительным трансформатором напряжения (ИТН). Недостатки: большое собственное потребление энергии, невысокая чувствительность, неравномерная шкала, влияние внешних магнитных и температурных полей, частоты питающего напряжения на показания ЭМИП. | Амперметры, вольтметры, фазометры, частотомеры, сенриметры и фарадметры |  |  |
| Электродинамические измерительные приборы | Система, состоящая из подвижной и неподвижной рамок с токами. Неподвижная часть может иметь одну, чаще две катушки, соединенные между собой параллельно или последовательно, намотанные медным проводом, внутри которых располагается подвижная катушка, обычно бескаркасная. | Принцип действия электродинамических приборов основан на взаимодействии магнитных полей двух катушек одной, неподвижно закрепленной, и другой, сидящей на оси и могущей поворачиваться. |  |  | Достоинства: используются в цепях, постоянного и переменного токов, классы точности 0,05; 0,1; 0,2. Диапазон измерений на постоянном токе 0,015...10 А (прямое включение), на переменном токе 0,005.. 200 А (прямое включение), до 600 А с ИТТ; измерения постоянного напряжения 1,5...600 В (прямое включение), 7,5...6000 В с Rдоб, переменного тока до 30 000 В е ИТН; частотный диапазон до 40 кГц. Недостатки: большое собственное потребление энергии, шкала неравномерная, невысокая чувствительность, имеют малую перегрузочную способность, недопустимы тряски и вибрации, имеют сложную конструкцию и высокую стоимость, на показания этих приборов влияют внешние магнитные поля, температура и частота питающего напряжения. | Амперметры, вольтметры, ваттметры, частотомеры, фазометры (на принципе логометров). |  |  |
| Ферродинамические измерительные приборы | Ферродинамические приборы (ФДП) отличаются от ЭДИП тем, что неподвижная катушка расположена на сердечнике из ферромагнитного материала. | Работа ферродинамических приборов основана на том же принципе, что и приборов электродинамической системы. Для усиления магнитного поля в ферродинамическом измерительном механизме применен магнитопровод из ферромагнитного материала. |  |  | Достоинства: не боятся вибраций и тряски, внешние магнитные поля мало влияют на их показания, классы точности 0,2; 0,5; 1,0; 1,5; 2,5. Успокоение подвижной части -воздушное и магнитоиндукционное. Недостатки: на постоянном токе погрешность возрастает за счет потерь на гистерезис, сказывается влияние частоты питающего напряжения и температуры внешней среды; частотный диапазон 10 Гц... 1,5 кГц, | Используются в цепях переменного тока на промышленной частоте в качестве амперметров, вольтметров, ваттметров, большая величина Мир позволяет использовать их в самописцах. |  |  |
| Электростатические измерительные приборы | Подвижная алюминиевая пластина, закрепленная вместе со стрелкой на оси, может перемещаться, взаимодействуя с двумя электрически соединенными неподвижными пластинами. | Принцип действия: основой электростатических приборов является электростатический измерительный механизм с отсчетным устройством. |  |  | Достоинства: не потребляют энергии в цепях постоянного тока и очень незначительное потребление в цепях переменного тока, классы точности: 0,05; 0,1; 1,0; 1,5; 2,5; частотный диапазон 20 Гц... 10 мГц; диапазон измерений постоянного напряжения от 10 В до 7500 кВ, переменного напряжения от 30 В до 7500 кВ, независимость показаний от изменения температуры, частоты и формы кривой измеряемого напряжения, а также внешних магнитных полей. Недостатки: низкая чувствительность, неравномерная шкала, сказывается влияние внешних электрических и электростатических полей. | Электростатические измерительные приборы используют в цепях постоянного и переменного токов в качестве вольтметров. |  |  |
| Индукционные измерительные приборы | Механизм прибора состоит из двух неподвижных магнитопроводов: трехстержневого сердечника с катушкой напряжения и П-образного сердечника с двумя последовательно соединенными токовыми катушками, счетного механизма, алюминиевого диска, жестко укрепленного на оси, и постоянного магнита. | Эта система характеризуется применением нескольких неподвижных катушек, питаемых переменным током и создающих вращающееся или бегущее магнитное поле, которое индуктирует токи в подвижной части прибора и вызывает ее движение. |  |  | Недостатки: зависимость показаний ИИП от колебаний частоты тока возбуждения и температуры окружающей среды ограничивает применение этих приборов. Достоинства: с помощью спиральных бестоковых пружин создается противодействую-щий момент и обеспечивается пропорционально-сть измеряемой величины отклонению подвижной системы. | Индукционные счетчики используют для измерения электрической энергии в однофазных и трехфазных цепях |  |  |
| ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЕ ПРИБОРЫ С ПРЕБРАЗОВАТЕЛЯМИ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выпрямительные приборы | Представляют собой сочетание выпрямительного преобразователя и магнитоэлектрического ИП. В качестве преобразователей (выпрямителей) используются полупроводниковые выпрямители (диоды) на основе кремния или германия. | Принцип работы таких приборов основан на использовании выпрямительных свойств полупроводникового диода. Постоянная составляющая выпрямленного диодом тока измеряется прибором магнитоэлектрической системы |  |  | Достоинства: высокая чувствительность, малое собственное потребление мощности, широкий частотный диапазон -возможность работы без частотной компенсации на частотах до 2000 Гц, с частотной компенсацией — до 20 кГц. Недостатки: зависимость показаний от формы кривой измеряемого напряжения, необходимость введения частотной и температурной компенсации, невысокая точность (1,0; 1,5; 2,5; 4,0) из-за нелинейности вольтамперных характеристик диодов. |  | Выпрямительные приборы широко используются в качестве комбинированных приборов для измерения постоянных и переменных токов, напряжения и сопротивления — ампервольтомметры (авометры). |  |
| Термоэлектрические приборы | Представляют собой сочетание магнитоэлектрического механизма с отсчетным устройством и термоэлектрического преобразователя. Термоэлектрический преобразователь состоит из одной или нескольких термопар и нагревателя. | Измеряемый ток, проходя по нагревателю, подогревает место соединения термопары, на концах которой создается э.д.с., зависящая от разности температур места соединения термопары и её свободных концов. Под действием э.д.с. в цепи измерителя протекает постоянный ток. |  |  | Достоинства: малое влияние частоты (и формы кривой) переменного тока, высокий частотный диапазон (10 Гц... 100 МГц), класс точности 0,5; 1,0 и ниже, диапазоны измерения по току 100 мА... 10 А, по напряжению — 0,75 В...50 В, низкое входное сопротивление (200...300 Ом). Недостатки: малая перегрузочная способность, зависимость показаний от температуры окружающей среды, низкая чувствительность, большое собственное потребление мощности, ограниченный срок работы, неравномерная шкала. |  | Термоэлектрические приборы используются в качестве амперметров, вольтметров, ваттметров. |  |
| Аналоговые электронные измерительные приборы | Состоят из электронной части, предназначенной для преобразования, выпрямления, усиления электрической величины, и измерительного механизма магнитоэлектрической системы, а в осциллографах — электронно-лучевой трубки. | В аналоговых электронных приборах производятся измерения непрерывной величины обычно с помощью магнитоэлектрического прибора. |  |  | Достоинства: диапазон измерений по частоте от 20 Гц до 1000 МГц, по напряжению от 100 мВ до 1000 В; классы точности — 4,0; 10,0; входное сопротивление — 100 кОм...5 МОм. Недостатки: зависимость показаний ЭВ от формы сигнала. |  | Аналоговые электронные приборы используются в качестве вольтметров, частотомеров, осциллографов, измерителей сопро-тивления, емкости, индуктивности, параметров транзисторов, интегральных схем и др. |  |
| Цифровые измерительные приборы | По конструктивному исполнению цифровые приборы подразделяются на электромеханические и электронные. Электромеханические приборы имеют высокую точность, но малую скорость измерений. В электронных приборах используется современная база электроники. Основными элементами цифровых измерительных приборов являются триггеры, дешифраторы и знаковые индикаторы. | Принцип работы ЦИП основан на дискретном представлении непрерывных величин. |  |  | Достоинства: высокая чувствительность (по напряжению постоянного тока 1 нВ, по напряжению переменного тока 1 мкВ, по постоянному току 1 нА, по переменному току 5 мкА, по сопротивлению постоянному току 10 мкОм, по частоте от долей Гц). Высокая точность измерения (ЦИП подразделяются на восемь классов точности: 0,005; 0,01; 0,02; 0,05; 0,1; 0,2; 0,5; 1,0). Удобство и объективность отсчета и регистрации; возможность дистанционной передачи результата измерения в виде кодовых сигналов без потери точности; возможность сочетания ЦИП с вычислительными машинами и другими автоматическими устройствами; высокая помехозащищенность; Недостатки: сложность устройств и, следовательно, высокая их стоимость и невысокая надежность. |  | Многопредельные, универсальные приборы, предназначенные для измерения различных электрических величин: переменного и постоянного тока и напряжения, емкости, индуктивности, временных параметров сигнала (частоты, периода, длительности импульсов) и регистрации формы сигнала, его спектра и т.д. |  |